## part
Part# | Serial # | PartName | Remark | 사용처 | Rack | Count
Z116985 | 3304 | AQS REF /3 600 |  |  | A4 | 1
Z104783 |  | AQS PSM HPLNA |  |  | B3 | 3
Z149520 | 2926 | AV4 PSM-D |  | 2025.03.13 재형 카이스트건으로 빌려감 | A4 | 4
Z102930 | 13113 | BSMS/2 SCB20 SHIM BD | 지금 창고에 있음. HD에 안붙은 경험 있음. 데모장비에 확인 필요. |  |  | 5
Z148391 | 10707 | AV4 TRX 1200 | SSR1271로 오더된 새것. |  | A3 | 6
H12588 | 1267 | AQS POWER SUPPLY INCL CABLE | 정상. 코오롱에서 회수 | 고장(핀파손)
W1345049 | 2834 | AQS BLA2BB | 정상. 강원대에서 회수
Z107413 | 521 | AQS PSM ADM | YUHS-MRI 출고 - 2024 0401 > 교체 후 새제품 오더함 | YUHS
W1345050 | 536 | AQS POWER SUPPLY BLA
H153448F1 | 1587 | AV4 EPU/2 | NO HDD
Z102520 | 2623 | AQS DRU-E | SSR 1278로 오더됨
Z109264 |  | S2/S1, W1/S1 ADAPTER |  | ADD로 출고
Z6685 | 945 | FILTER 600 0-170
Z103080 | 139 | AQS SGU/2 400 | 금오공대 AVIII. 화학연구원 | 2024-05-09출고 for 이화여대
Z003955 | 129 | AQS XBB19F 2HS 400 | 금오공대 AVIII
H5483 | 1397 | AQR AMPL
H14109 | 1195 | AQS PSD/3
Z003936 | 527 | AQS REF 600
Z128143 | 1395 | AQS XBB19F 2HS CRP 400 | 충북대에서회수, 5PPM에서 NOISE, 점검용으로사용가능
H12588 | 3282 | AQS POWER SUPPLY INCL CABLE
H9984 | 4542 | IPSO | 충북대 Console에서 회수
Z121625 | 1317 | PSM -D | SSR1278로 오더됨
Z148270 | 2802 | AV4 REFERENCE 1200
Z128045 | 1935 | AQS INES PSM-BLA POWER SUPPLY |  | 경인양행출고후 재고문제로 오더안됨. 공장재고없음
Z003951 | 89 | AQS 1H2H PREAMP 400 | 일동제약에서 회수한것. 정상
Z102116 | 723 | AQS RXAD 400 | 새파트, SSR 1248
Z003265 | 1656 | AQS REF BD 400
Z100818 | 8409 | BSMS/2 ELCB EXT LOCK
Z162978 |  | AV4I SCU SYSTEM CONTROL UNIT |  | 2024.10.18 재형 카이스트 납품 후 새 재고 도착
H9984 | 3069 | AQS IPSO
H153455F1 | 1505 | AV4 EPU HARD DISK | 아래쪽 문
Z156496 | 2111 | AV4 ETHERNET ROUTER RM 14 PORT | SSR 1212 로 오더된것
Z100818 | 10055 | BSMS/2 ELCB EXT LOCK ecl 07 | SSR 1282로 오더된것
Z119237 |  | BSMS/2 VTA TC-2T | 6773. 6627. 6025. 6257. 5877. 5990. 6663. 5987. 5895
Z119238 | 2035 | BSMS/2 VATA LN2
Z109264 |  | S2/S1 W1/S1 길이 어댑터
Z174024 |  | SCU HARDISK 복사본 1개
Z124567 | 2653 | HPPR/2 COVER2 MODULE | Part room 에있음.
Z124567 | 112 | HPPR/2 COVER2 MODULE | Part room 에있음.
Z117631 | 7488 | BSMS/2 POWER SUPPLY BOARD 7
Z149850 | 3673 | AV4 PSM-48V POWER SUPPLY MODULE | SSR 1258 로 오더된 것
Z117129 | 4138 | AQS SGU/3 600 | SSR 1278 로 오더된 것
W133936 | 25221 | PBA BLAC7 PROCESSING BOARD | 새거, LG화학600 AMP 용으로 시킨 것임
Z003477 | 215 | HPPR/2 2H MODULE 900
W1345096 | 710 | BLAXH 1H 300/100/150 200-600MHz | 라우터 없음 - st팜으로 오더 후 장착해야함 | 수리중(없음)
W1345083 | 1095 | BLAXH 300/100 E 200-600MHz | 정상, 데모룸에있음 | 2024.07.02 천안 삼성 SDI loan 해줬으나 불량
Z130588 | 433 | RXAD/2 600 | SSR 1278로 오더됨/ SG_출고_KBIO_ test20240325
Z115191 | 1719 | SPB | lg화학에서 뗀것. VT gas만 안되고 나머지 정상
Z175985 | 48 | AV4I SCU-RCP ADAPTER RJ45/BNC |  | 없음
Z116923 | 1880 | BSMS/2 VTA CRP
Z115191 | 6892 | BSMS/2 SPB SENSOR PNEUMATIC ECL05 | SSR 1276껀으로 오더함
Z109888 | 3659 | BSMS/2 L-TRX 400 | SSR 1178로 오더함
Z102520 | 5421 | AQS DRU-E | 연대원주에서 회수
H14109 | 191 | AQS PSD / 3 BOARD | 연대원주에서 회수
Z111093 | 1492 | HPPR/2 XBB31P 2HP HPLNA 600
Z121242 | 2292 | AQS PSM-48V 600W POWER SUPPLY | SSR1099로 오더된것.
Z139305 | 2722 | AV4 VARIABLE POWER SUPPLY BD | SSR1208로 오더된 새것.
Z102520 | 5874 | AQS DRU-E | SSR 1222로 order한것.
Z102116 | 2642 | AQS RXAD 400 | SPCI에서회수한것, 중고. 간헐적 ERROR 나지만 사용가능
H9984 | 2475 | AQS IPSO
Z162978 | 1653 | AV4I SCU SYSTEM CONTROL UNIT
Z109888 | 3739 | BSMS/2 L-TRX 400 | SSR 1278 로 오더된 것
Z9524 | 23032 | BST SHIM UPPER PART SB TYPE B | 새것, SSR 1235번으로 시킨것. | 2024-12-03에 ADD로 출고함.
H9984 | 4875 | IPSO AQS HR UNIT | 듀폰꺼 수리완료된 것.
Z109890 | 1677 | BSMS/2 LOCK TRANSCEIVER 600 | 새것, SSR 1238로 시킨것.
H9984 | 1620 | IPSO AQS | 중외씨앤씨꺼 수리해 온것
Z104844 | 2039 | GAB/2 | 현대차꺼 수리해온것.
Z73436.1 | 2541 | SHIMCOIL BOSS3 STD S1 PLUG | 성균관대 CORE400꺼 수리해 온것
49426, 49425 |  | CRP ERSATZTEIL 2/2 WEGE VENTIL NO | CRP PLATFORM VALVE.
36383 |  | CONSOLE 전원코드
Z100818 | 1302 | BSMS/2 ELCB EXT LOCK ecl 06
Z104844 | 520 | BSMS/2 GAB/2 GRAD AMPL | 유한화학에서 회수됨
Z103080 | 702 | AQS SGU/2 400 | 유한화학에서 회수됨
Z117130 | 18 | AQS SGU/3 1200 | LG화학700꺼 수리완료해놓은것
Z117631 | 6387 | BSMS/2 POWER SUPPLY BOARD 7 | 경상대에서 회수됨
Z111143 | 2414 | BSMS/2 POWER SUPPLY 5 | 경상대에서 회수됨
Z116985 | 1454 | AQS REF/3 600 | 경상대에서회수됨
Z133424 | 2260 | PSM-A2 | 경상대에서 회수됨
Z121625 | 1529 | PSM-D | 경상대에서 회수됨
Z104844 | 4312 | BSMS/2 GAB/2 GRAD AMPL | 경상대에서 회수됨
Z130588 | 1561 | AQS RXAD/2 600 | 경상대에서 회수됨
Z117129 | 1931 | AQS SGU/3 600 | 경상대에서 회수됨
Z109889 | 753 | BSMS/2 L-TRX 500 | 경상대에서 회수됨
Z102117 | 304 | AQS RXAD 600 | 강원대에서회수됨
Z102520 | 627 | AQS DRU-E | 강원대에서회수됨
Z100818 | 5175 | BSMS/2 ELCB EXT LOCK ecl 07 | 강원대에서회수됨
Z149510 | 4182 | PSM-A | SSR 1272로 오더된 새것. | 2025.03.13 재형 카이스트건으로 빌려감
Z149850 | 7197 | AV4 PSM-48V POWER supply module | SSR 1277로 시킨것. 새것 | 2025.03.13 재형 카이스트건으로 빌려감
Z104844 | 1137 | BSMS/2 GAB/2 GRAD AMPL | 대웅제약에서 회수됨 | 화학연구원 대전 김태승씨로 반출 2024-10-07. 사용 완료됨
Z115193 | 389 | BSMS/2 VARIABLE POWER SUPPLY BD, VPSB | 대웅제약에서 회수됨
Z11656 |  | ATMA PICS, NANOBAY용 | 2개
Z49734.1 |  | BOSSI S1 | 3개
Z49732.3 | 192 | BOSS2 S3 | 1개
Z73436.1 | 192 | BOSSIII S1 | 1개
Z124567 | 1155 | HPPR 2 COVER MODULE | 경상대에서회수됨
Z103204 | 573 | 1H HPLNA MODULE 500 | 경상대에서회수됨
Z003472 | 1457 | HPPR/2 2H MODULE 500 | 경상대에서회수됨
Z003505 | 1663 | HPPR/2 XBB19F 2HS MODULE 500 | 경상대에서 회수됨
W1345083 | 953 | BLAXH300/100 E 200-6 | 경상대에서회수됨
Z115191 | 961 | SPB ECL04 | 대웅에서 회수됨
Z101617 | 7311 | AQS/2 Fantray | 새거 parts room
Z131927 | 1836 | INES/3 PSM-24V 750W | SSR1278로 오더됨
Z131928 | 1500 | INES/3 PSM-24V 750W | SSR1278로 오더됨
Z102116 | 1521 | AQS RXAD 400 | 충북대 CONSOLE에서 회수
Z100977 | 2909 | AQS DRU | 충북대 CONSOLE에서 회수
Z128143 | 1406 | AQS XBB19F 2HS CRP 400 | 충북대 CONSOLE에서 회수
Z128274 | 22 | AQS 1H2H PREAMP400 CRP | 충북대 CONSOLE에서 회수
W1345049 | 2292 | AQS BLA2BB 20-400M | 충북대 CONSOLE에서 회수
Z003265 | 496 | AQS REF BD 400 | 충북대 CONSOLE에서 회수
Z103080 | 1713 | AQS SGU/2 400 | 충북대 CONSOLE에서 회수
Z103080 | 1714 | AQS SGU/2 400 | 충북대 CONSOLE에서 회수
Z104432 | 79 | AQS RF-splitter | MRI-20240424입고-never used
Z102116 | 3406 | AQS RXAD 400
Z100818 | 8409 | BSMS/2 ELCB EXT LOCK
Z103080 | 703 | AQS SGU/2 400
Z115191 | 7229 | SPB ECL05
H9984 | 3318 | IPSO | 카이스트에서 00 code 나타난 전적이 있음, 확인 필요.
Z104844 | 3002 | GAB/2
Z104844 | 5994 | BSMS/2 GAB/2 GRAD AMPL
W1101558 | 331 | BSMS/2 BVT3200A TEMP UNIT
Z158987 | 1-28171 | CRP VENTILPLATTE CU/5
Standard sample
H9984 | 1464 | IPSO 17" |  | KAIST(신재선500MHz) 봉근 사용완료
Z73436.1 | 2625 | SHIMCOIL BOSS3 STD S1 PLUG |  | 다우케미컬 진천(현수) 사용완료
z177865 | 647 | AV4 GAB/3 | SSR 1321로 오더한 새거.
Z109889 | 1050 | LTRX500 | 새오더
Z178831 | 1336 | HPPR2/ COVER2N MODULE | SSR 1320오더껀
Z162978 | 2856 | AV4 SCU | SSR 1342 | 2025.03.13 재형 카이스트건으로 빌려감
Z150089 | 3028 | AV4 BSMS POWER CONTROL BOARD | SSR 1321
Z128045 | 2546 | AQS INES PSM-BLA POWER SUPPLY | SSR 1320오더껀
Z128071 | 2396 | INES/3 PSM-B POWER SUPPLY | SSR 1320오더껀
Z177674 | 1663 | SCB20 SHIM CURRENT BOARD | SSR 1344
Z111143 | 1180 | BSMS2 POWER SUPPLY BOARD5 | SSR 1336
Z102026 | 934 | HPPR/2 XBB19F 2HP MODULE 500 | 새거, 경북대설치중 오더한것.
Z111092 | 625 | HPPR/2 XBB31P 2HP MODULE 500 | 새거, 경북대에서 뺀것.
Z150090 | 2934 | AV4 PSM-B POWER SUPPLY | SSR 1321
1